| Заказчик: | ООО « Ульяновский областной водоканал » | Группа материалов: | ИА |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: | 4 | Код МТР в ЕНС РКС: | ИБ0172 |

Наименование МТР: Бокс микробиологической  безопасности

Зонт для подключения к внешней вытяжной системе.

Бокс абактериальной  воздушной среды для защиты оператора , окружающей среды при работе с патогенными агентами и микроорганизмами. Защищает продукт от контаминации.

Базовая комплектация: Бокс на подставке, наклонное переднее стекло, 2 встроенные розетки, выдвижной УФО рабочей камеры, подсветка рабочей камеры, плоская 3-х секционная съемная столешница из нержавеющей стали, фронтальное (поднимающееся) стекло триплекс, закаленные боковые стекла. Шильд – панель с ж/к  экраном, таймер работы УФО рабочей камеры, счетчик наработки УФО, система автоматического поддержания потока воздуха.

| № п/п | Наименование параметра (технические характеристики) | Требования заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
|  | Габаритные размеры бокса с подставкой (ШхГхВ) Габариты рабочей камеры (ШхГхВ) Количество фильтров для удаления воздуха из бокса Количество фильтров на входе в рабочую камеру Бокс соответствует требованиям класса чистоты воздуха в рабочей камере Степень очистки выбрасываемого воздуха фильтром класса ULPA от взвешенных частиц размером более 0.3 мкм Класс установленных НЕРА– фильтров Класс бокса Тип бокса согласно NSF/ANSI 49-2009 Степень рециркуляции воздуха в боксе Средняя скорость нисходящего воздушного потока в рабочей камере Средняя скорость воздушного потока, входящая через рабочий проем Электропитание: Бокс работает от сети переменного тока номинальное напряжение Суммарная максимально допустимая нагрузка на блоки розеток Производительность по чистому воздуху, подаваемому в рабочую камеру бокса Потребляемая мощность Бактерицидная лампа мощностью Уровень звуковой мощности Освещение рабочей поверхности Масса бокса в сборе с подставкой | 1200х770х2150 мм 1105х610х750 мм 1 1 По ГОСТ Р 52249-2009А; По ГОСТ ИСЩ 14644-1-2002 4 ИСО 99,99995% по ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010 Н14 II А2 70% 0,35 м/с 0,47 м/с 50 Гц 220+10% 1000 Вт 795 м3/час 180 Вт 30 Вт 59 дБа не менее 1000 Лк не более 235 кг |
| 2 | КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |
|  | НЕРА – фильтры , |  |

При поставке оборудования Поставщик должен предоставить паспорт с указанием выше перечисленных технических данных. Паспорт должен содержать отметку завода – изготовителя о соответствии техническим показателям.

В Паспорте должны быть указаны гарантийные обязательства.

Поставщик должен предоставить инструкцию по эксплуатации оборудования на русском языке.

Оборудование должно быть упаковано Поставщиком таким образом, чтобы исключить возможности порчи, повреждения или уничтожения его при перевозке и хранении.

| ФИО Ответственного | Терещенко Татьяна Ивановна |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник лаборатории «Водоснабжения» |
| Телефон/Факс: | (842 35) 5-57-03 |
| Электронный адрес: | tatiana.tereschenko@gmail.com |
| Подпись: |  |
| Начальник подразделения: |  |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: |  |
| Подпись: |  |